МИКРОУЗЕЛ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СЧЕТЧИКОМ МПН-07

Назначение изделия

Микроузел предназначен для формирования стабилизированного напряжения 400В и управления режимом работы счетчика Гейгера-Мюллера.

Внешний вид	Условное обозначение выводов

ХХХХ 	Заводской номер

ГГ	Год выпуска

ММ 	Месяц выпуска

Назначение выводов

| № вывода | Назначение | № вывода | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 9 | Выход + 400В для подключения R1 |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 | Питание 3,3В | 11 |  |
| 4 | Подключение катода счетчика «ОБЩИЙ» | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 | Управление МК | 14 |  |
| 7 | Выход Счетного импульса | 15 | Корпус |
| 8 | Подключение анода Счетчика и корректировка параметров делителя |  |  |

Основные характеристики изделия

Основные электрические параметры:

| Наименование параметра | Не менее | Не более |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 3,2 | 3,4 |
| Ток потребления холостого хода, мкА |  | 10 |
| Максимальный ток нагрузки, мкА | 35 |  |
| Выходное напряжение, В | 405 | 435 |
| Коэффициент полезного действия преобразователя, при токе нагрузки 35 мкА, % | 65 |  |

Механические параметры:

Масса микроузла – не более 8 г.

Габаритные размеры:

Типовые схемы включения

Счет импульсов – прямоугольный импульс «отрицательной» полярности длительностью 0,8-1 мксек и амплитудой VVD В.

Управление счетом  прямоугольный импульс «отрицательной» полярности длительностью не более 1  мксек и амплитудой VVD В.

Алгоритм работы устройства:

После подачи питания +3 В  на выводе 9 сформируется постоянное напряжение 400 В. На подключенный газоразрядный счетчик (к выводам 8 анод к выводу 4 катод) напряжение на счетчик  не подается. После изменения на 6 выводе высокого уровня на низкий  на счетчик подаётся рабочее напряжение ,через 18 нсек  устройство готово к счету.

При возвращении на выводе 6 высокого уровня схема переходит в режим ожидания импульса. При попадании частицы в счетчик в момент формирования лавины (снижении напряжения на выводе 8 до уровня 270 В происходит автоматическое снятие напряжения со счетчика и схема переходит в режим ожидания. При  получении управляющего импульса цикл повторяется.

Максимальная рабочая частота составляет 14000 Гц

Рекомендованные рабочие параметры

Работа  с различными  типами  счетчиков:

Таблица 1

| Тип счетчика | Номинал R1 | Номинал С1 | Длительность счетного импульса, мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| СБМ20 | 2,2MOm | 68pF | 1,6±0,3 |
| СБМ21 | 2,4MOm | С1 отсутствует(пермычка) | 0,8±0,2 |
| СБМ32 | 2,2MOm | 47pF | 1,8±0,3 |

Собрать типовую схему  включения  микроузла.   Подключить к разъему ХР1 счетчик Гейгера-Мюллера ( катод к выводу №4).

Подать на вывод  №3 напряжение  постоянного  тока  величиной  +3,3В,  ограничение по току – 180мА.Подать на вывод  №6 импульсы  отрицательной полярности  амплитудой  3,3 В,  длительностью 2 мкс, частота повторения  -10Гц.

Подключить  осциллограф  АКТАКОМ  АСК-2023 ( или  аналогичный) к выводу №7. Режим работы осциллографа – ждущий, время развертки – 1 мкс/дел.

Проконтролировать длительность счетного  импульса  амплитудой   не менее 3 В.  Длительность счетного  импульса   должна  соответствовать  таблице 1.

При  несоответствии  длительности  счетного  импульса    подобрать  величину  емкости  конденсатора  С1  ( диапазон  емкости –  от 27пФ до 150пФ).  При  несоответствии  длительности  счетного  импульса    подобрать   величину  сопротивления  резистора  R1 ( диапазон   сопротивления от 2 МОм  до 3МОм).

# Text boxes

МПН-07

XXXX  		 ГГ  ММ